**HG-Station**

**现有软件版本存在的问题**

1. 现象：连接好station与PT 设备后再开机，第一次点打印，显示屏显示获取打印机数据及权限，不能直接打印，第二次点打印才能打印检测结果。

改成：station在开机过程中初始化打印机，使得第一次点打印时也能打印检测结果。

1. 现象：连接station与PT设备实时检测时，station不能自动读取并显示实时的数据，需要把设备从station中拔出再插入，station中才有最新的数据。

改成：每秒检查一次PT设备，看是否有新的检测结果；如果有的话，将新数据读取、存储并显示。

1. 插入设备时出现提示信息。
2. 报告的模板页面格式和比例不对，包括字体的大小、文字的排版等。
3. Home page 主页的背景未添加。
4. 检测报告中PT和INR值均按四舍五入保留一位小数。
5. 打印时退回到文件夹中点击打印，打印内容与显示内容不对应。
6. 模板上非编辑的部分，也能够被编辑，应改成不能编辑。
7. station日期文件夹改成按倒序排列，检测序号也改成按倒序排列。

10、station不接PT设备，开机后按打印，打印机无反应（不能获取打印权限）。

11、PT设备中无“ID.txt”文件或者该文件无内容时，station显示设备无法识别。